## Slide 1: Ингаляционная анестезия
Захаров егор владимирович
EZAKHarof@gmail.com

## Slide 2: Аппаратура
Простой испаритель
Наркозно-дыхательный аппарат

## Slide 3: Составляющие
Источник кислородно-воздушной смеси
Испаритель
Контур
Датчик давления (монометр)

## Slide 4: Источник кислородно-воздушной смеси
Балон
Копрессор
Централизованная разводка кислорода

## Slide 5: Испарители
Приспособления превращающие жидкости в пары
Доставляют газ в дыхательный контур

## Slide 6: Устройство испарителя
www.howequipmentworks.com

## Slide 7: Клапан закрыт - 0
Ручка регулировки
Разделительный клапан
“by pass” путь
Подача
свежего газа
www.howequipmentworks.com

## Slide 8: Средняя подача - 3
Ручка регулировки
Разделительный клапан
“by pass” путь
Подача
свежего газа
www.howequipmentworks.com

## Slide 9: Максимальная подача - 5
Ручка регулировки
Разделительный клапан
“by pass” путь
Подача
свежего газа
www.howequipmentworks.com

## Slide 10: Слабая подача - 1
Ручка регулировки
Разделительный клапан
“by pass” путь
Подача
свежего газа
www.howequipmentworks.com

## Slide 11: Высокий поток свежего газа
Подача
свежего газа
www.howequipmentworks.com

## Slide 12: Увеличение площади испарения
Подача
свежего газа
Фитили
www.howequipmentworks.com

## Slide 13: Температура
Подача
свежего газа
Подача
свежего газа
Температура
Температура
www.howequipmentworks.com

## Slide 14: Металлический корпус
Подача
свежего газа
www.howequipmentworks.com

## Slide 15: а
Температура
Температура
Температура
Температура
«Металлические стержни»
«Жидкостные меха»
www.howequipmentworks.com

## Slide 16: Биметаллические пластинки
www.howequipmentworks.com

## Slide 17: Биметалические пластинки
Температура
Температура
www.howequipmentworks.com

## Slide 18: Противодавление при PPV
www.howequipmentworks.com

## Slide 19
www.howequipmentworks.com

## Slide 20
Высокая
концентрация
www.howequipmentworks.com

## Slide 21
Длинная входная трубка
Увеличенное сопротивление
www.howequipmentworks.com

## Slide 22: Однонаправленный клапан
www.howequipmentworks.com

## Slide 24: Дыхательные контуры

## Slide 25: Дыхательные контуры
Реверсивные
  Полузакрытый
  Закрытый
Нереверсивные
  Открытый
  Полуоткрытый

## Slide 26: Открытый контур
Атмосферный воздух + анестетик
Вдох и выдох в атмосферу
Невозможность контроля глубины
Большой расход анестетика
Загрязнение операционной

## Slide 27: Полуоткрытый контур
Вдох из дыхательного контура
Выдох в атмосферу (нереверсивный клапан)
Выдох обратно в контур («промывная» система)
Большой расход анестетика
Загрязнение операционной?
Поток свежей газовой смеси 100-200 мл/кг/мин

## Slide 28: Mapleson классификация

## Slide 30: Mapleson D – контур Bainа

## Slide 31: Реверсивный дыхательный контур

## Slide 32: Круговой контур
www.howequipmentworks.com

## Slide 33: Резервный мешок
www.howequipmentworks.com

## Slide 34: Выбор мешка
6 объемов вдоха

## Slide 35: Источник свежей газовой смеси
www.howequipmentworks.com

## Slide 36: Одноходовые клапаны
www.howequipmentworks.com

## Slide 37: APL - клапан
www.howequipmentworks.com

## Slide 38: Абсорбер СО2
www.howequipmentworks.com

## Slide 39: Реверсивный контур
Источник свежей газовой смеси
Дыхательные шланги
Дыхательный мешок
Однонаправленные клапаны (вдох и выдох)
Абсорбер
Регулируемый клапан ограничения давления (APL)
Система утилизации (VAG)
Манометр

## Slide 40: Устройство контейнеров
Боковые стороны прозрачные
Внизу решетка
Бывает 2 контейнера

## Slide 42: Смена абсорбера
При окрашивании индикатора на 2/3 необходима смена
При потоке > 5 л/мин отсутствует адсорбционная способность
Условно использован
Сильно использован
Полностью использован

## Slide 43: Индикаторы
Основной принцип: кислотный или щелочной индикатор
Фенолфталеин
белый
розовый
Этил фиолетовый
белый
фиолетовый
Титановый желтый
красный
желтый
Этиловый оранжевый
оранжевый
белый
Индикатор
Цвет
(свежий)
Цвет (использованный)
Мимоза Z
красный
белый

## Slide 44: Адсорбер
Для адсорбции чаще всего используется натронная известь
  CO2+H2O → H2CO3
  H2CO3 + 2NaOH → Na2CO3 + 2H2O + тепло
  Na2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + 2NaOH + тепло

## Slide 45: Закрытый
Вдох и выдох в дыхательный контур
Поток смеси = МОД (5-10 мл/кг/мин)
Низкий расход анестетика
Дыхательная смесь подогревается и увлажняется
Отсутствие загрязнения атмосферы операционной
Риск гипоксии
Не всегда подходит для пациентов с низкой массой тела

## Slide 46: Полузакрытый
Вдох из дыхательного контура
Выдох в дыхательный контур ± атмосфера
Поток смеси > МОД (20-50 мл/кг/мин)
Низкий расход анестетика
Дыхательная смесь подогревается и увлажняется
Отсутствие загрязнения атмосферы операционной
Риск гипоксии
Не всегда подходит для пациентов с низкой массой тела

## Slide 47
Количество реверсии зависит от четырех факторов:
дыхательный контур
режим вентиляции (спонтанный или механический)
скорость потока свежего газа
дыхательный паттерн пациента

## Slide 48
Индукция – начальные (50-100 мл/кг/мин) (10–20 мин)
Поддержание – 20-50 мл/кг/мин
Низкопотоковая анестезия (Low-flow) – 5-10 мл/кг + объем потерь
Поток <250 мл/мин – чаще не корректный
Пробуждение – 200-300 мл/кг/мин
APL всегда открыт

## Slide 49: Низкопотоковая – Low-Flow
Необходим газовый анализатор
Индукция – потоки по анализатору
Поддержание – 5 мл/кг/мин
+200 мл/мин при боковом анализаторе
+объем утечек
Поток кислорода, анестетика – по анализатору
Пробуждение – поток >200 мл/кг

## Slide 51: Перевод на ИВЛ
Самостоятельно
Не деполяризующие миорелаксанты (рокуроний, атракурий)
Тилетамин/кетамин болюс
Побольше изофлурана ?
Просто перевести на ИВЛ ?

## Slide 52
Алгоритм ИВЛ – последовательность подачи серии вдохов
Режим ИВЛ – способ реализации отдельного вдоха

## Slide 53: Алгоритмы ИВЛ
Assist Control
Задается параметр отдельного вдоха и частота
Количество вдохов больше или равно заданной частоте
Все вдохи одинаковые
При отсутствие или отключения триггера – обязательная вентиляция

## Slide 55: Алгоритмы ИВЛ
SIMV (Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation)
Задается параметр отдельного вдоха и частота
Ожидание дыхательной попытки
Количество механических вдохов равно заданным

## Slide 57: Режимы ИВЛ
Контролируемые по объему – Volume control, Volume support
Контролируемые по давлению – Pressure control, Pressure support

## Slide 58: Volume control
Выставляем желаемы объем
Давление получаем

## Slide 59: Pressure control
Выставляем желаемое давление
Объем получаем

## Slide 60: Выбор
Активность хирурга
Открытие полостей – грудная, брюшная
Изъятие органов
Коллабирование легких
«Всё на усмотрение клинициста»

## Slide 61: Pressure support ventilation
Вспомогательная вентиляция по давлению
Только с самостоятельными попытками

## Slide 63: Мониторинг
Артериальные газы – идеально
Пульсоксиметрия
Капнометрия

## Slide 64: Ингаляционные анестетики

## Slide 65: Анестетики
Газы:
Закись азота
Ксенон
Пары:
Метоксифлюран
Галотан
Изофлюран
Десфлюран
Севофлюран

## Slide 66: Современные
Меньше метаболизируются
Менее выражена сердечной-сосудистая депрессия
Быстрее распределение и элиминация
Анальгезия
Менее токсичны
Не горят, не взрываются и др.

## Slide 67: Механизм действия
Макроскопически:
Ретикулярная формация
Кора головного мозга
Гиппокамп
Таламо-кортикальные проекции
Спинной мозг

## Slide 68: Механизм действия
Микроскопически:
Нарушение проведения информации между нервными клетками
Различные чувствительные нейроны
Никотиновые, серотонинергические и глутаминергические рецепторы

## Slide 69: Механизм действия
Молекулярные:
Двухпорные К каналы
Хлоридные каналы
Механизм до конца не изучен

## Slide 70: МАК
Минимальная альвеолярная концентрация ингаляционного анестетика - это та концентрация в альвеолярном газе, при которой 50% пациентов не реагируют на определенный супрамаксимальный стимул движением

## Slide 71: МАК
MAК не изменяется в зависимости от:
  Пола
  Веса
  Вида супрамаксимального стимула
  Длительности анестезии
  Среднего артериального давления

## Slide 72: МАК
MAК изменяется:
  При изменении температуры тела
  У гериатрических пациентов
  При беременности
  При применении других анестетиков/седативных

## Slide 73: МАК
MAК повышается:
  Гипертермия
  Гипертиреоз
  МАК понижается:
  Гериатрический пациент
  Гипотермия
  Беременность
  Анестетики/седативные
  Катехоламины
  Гипотиреоз

## Slide 74: Поступление
  Растворимость кровь/газ (К:Г)
  Легочный альвеолярный кровоток (сердечный выброс - СВ)
  Альвеолярно-венозный градиент давления ( альв.газ/Pбар)
  Необходимость равновесия
  Альвеолы=кровь=ткань

## Slide 75: Элиминация
Большая часть выводится легкими
Некоторые частично метаболизируются
Влияющие факторы такие же, как и распределения
  Растворимость кровь/газ (К:Г)
  Легочный альвеолярный кровоток (сердечный выброс - СВ)
  Альвеолярно-венозный градиент давления

## Slide 76: Действие на сердечно-сосудистую систему
 | Галотан | Изофлуран | Севофлуран
Сократимость |  |  | 
ЧСС |  |  | 
Периферическое Сопротивление |  |  | 
Артериальное давление |  |  | 
Сенсибилизация катехоламинам |  |  | 

## Slide 77: Другие действия
 | Галотан | Изофлуран | Севофлуран
Анальгезия | - | слабое | слабое
Миорелаксация | слабое |  | 
ЧДД |  |  | 
PACO2 | - |  | 
Внутричерепное давление |  |  | 

## Slide 78: Изофлуран
Неприятно пахнет
Maк 1.3
Метаболизируется на 0,2 %
Протектирующее действие на ЦНС
Слабо влияет сердечную функцию
Бронходилятация

## Slide 79: Севофлуран
Приятный запах
Очень быстрое распределение и элиминация
Maк 1.8
Метаболизируется на 5%
Реагирует с сухой известью

## Slide 80: Индукция
Маска
Индукционный бокс

## Slide 81: Индукционный бокс

## Slide 82: Индукция
Неприятный запах
Выраженная стадийность
стадия возбуждения – рвота, дефекация, мочеиспускание

## Slide 83: Ингаляционная анестезия
Быстрая индукция
Быстрая реверсия
Хорошая управляемость
«Самоконтроль»
Необходимо оборудование
Необходим мониторинг
Влияние на гемодинамику
Необходима интубация

## Slide 84: Интубация
По весу
По размеру носового зеркала
Пальпация трахеи
Измерения на рентгене
Оптимально 70% от внутреннего диаметра трахеи
Lish et al., 2008, Shelby and McKune, 2014, Chi Won Shin, 2018
Точность 2 и 3 методики 21% и 46%

## Slide 85: Интубация
Давление в манжете 15-25 смН2О

## Slide 86: Спасибо за внимание !